附表一：

空气压力波治疗仪技术参数

- 供电电源：	220VAC，50Hz

- 压力范围：1-26kPa或8-195mmHg连续可调，压力调节精度1kPa

- 压力控制精度：医用级气泵，压力控制精度为±3kPa

- 压力显示单位：可选择kPa与mmHg两种压力显示单位

- 时间范围：	5-99分钟，连续可调

- 充气速度：≦14秒/腔，避免损伤静脉瓣膜

*

输出控制方式：单路输出，通过一分二充气导管，可同时连接2个充气气囊，并可同时按顺序充、放气

- 人机交互界面：组合式按键操作，多参数高亮度显示及可调（模式、压力、时间等）

*

治疗模式：内置≧10种治疗模式，1种标准模式+9种及以上扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式）

*

噪音控制：	最大运行噪音≤60dB

*

气囊结构：采用“瓦片式”设计，层叠式设计实现无压力死角，保证静脉血单向回流，保护静脉瓣膜

- 气囊种类支持：下肢六腔气囊（拉链套筒式）、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、下肢三腔气囊、小腿三腔气囊、上肢六腔气囊（拉链套筒式）

- 紧急状态下可手动释压

- 具有超压、欠压、脱落等安全提示，具有故障代码提示

- 可选配挂架，便于挂床使用；也可选配推车，便于移动治疗

- 信息存储：可选配内存卡存储仪器运行信息，方便日常治疗管理及科研工作

- 主机尺寸和质量：≤6Kg，主机尺寸（长×宽×高）：230mm×165mm×290mm