附表一：儿童重症电动病床参数要求

法规符合性：
1.▲所投型号产品需符合“GB 9706.1-2020”、“YY 9706.102-2021”、“YY-9706.252-2021”的标准要求，并且提供具有上述标准承检能力和CMA资质的检验机构出具的合格的产品检验报告原件备查；
床体参数：
2.▲床面尺寸：长≤1850mm，宽≤800mm；床体尺寸：长≤2070mm，床体可延长≥200mm，宽≤970mm， 小床身设计，贴花卡通设计；
3.床面升降范围≥370mm；
4.病床安全工作载荷≥230kg，床体升降装置应能承受均匀分布的静态载荷≥450kg；
5.病床使用寿命≥10年；
电动控制功能：
6.动整体升降，电动控制整头倾、脚倾重症病床五功能；电机安全、恒速、静音、无静电；
7.床体电动调节头倾与脚倾角度≥16°；背靠板电动抬升倾角度≥70°；大腿板电动抬升倾角度≥35°；
专业重症设计：
8.整床床面采用HPL可透X光材料，背板配有竖入式X光片盒，片盒尺寸：720mm*500mm，具有不移动病人即可拍胸片的功能；
9.具有双回退防褥疮功能：背、腿板上升过程中向后延展，增加盆骨和腹部空间，提高舒适性，减少卧床病人背部和骶尾部的压力，实现床体防褥疮功能；
10.采用分体式护拦，两护栏间隙≤60mm，背板护栏与床头板间隙≤60mm，坐板护栏与床尾间隙≥318mm；（提供满足“YY-9706.252-2021 医用电气设备 第2-52部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求”关于护栏间隙要求且由具有上述标准承检能力和CMA资质的检验机构出具的合格的产品检验报告，原件备查）
11.病床具备紧急CPR，且有电动与手动两种方式；
12.快卸床头板、床尾板，无需操作开关装置，上提式快卸结构，保证床头操作从容性
13.上床架具有≥12个约束环；符合人体工程学，可用于上半身、手腕、膝盖、脚踝固定，更好保护病人，防止坠床；
14.引流挂钩≥14个，单个挂钩安全承重≥2Kg；
15.具有四个缓冲防撞装置；
16.具有4个输液杆插孔，配伸缩式输液杆1支；
17.▲具备重症电动一键式体位设计，一键体位≥5个，包括但不限于一键心脏椅位、一键Fowler位、一键CPR、一键检查位以及一键特氏位；（提供具备以上一键体位功能描述且由具有CMA资质的检验机构出具的合格的产品检验报告，原件备查）
床体控制器：
18.具有多功能中央控制器，集成电动调节与一键式体位功能，方便医护人员操作；
19.具有护栏控制器2个，控制器有防止误操作引发意外的锁定键；
20.中控器可分别锁定护栏控制器抬背+抬腿，床面升降功能。

儿童重症电动病床配置清单：
	床主体
	1套

	床头尾板
	1套

	分体式护栏
	4片

	一键体位
	5个

	护栏控制器
	2个

	中央控制器
	1个

	输液杆
	1根

	床垫
	1张
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