
附件

一标段冷链软件技术参数

1. 技术框架
（1）平台支持主流操作系统环境，包括windows server 2008、 windows server 2012、Linux等主流操作系统。系统软件必须是正版标准软件，并在原厂的服务支持周期内，无版权纠纷。
（2）平台24小时不间断工作，用于运行温湿度监控系统主程序并保存采集到的温湿度数据。
（3）平台采用B\S架构进行软件部署，使用至少三层以上的结构。
（4）平台架构要求具备开放性，提供完整规范的开发接口，能够满足主流平台和跨平台快速应用开发的需求。
（5）★平台支持iOS、安卓、微信小程序等移动平台，可随时了解设备运行状态。
（6）平台界面显示语言为中文，时间显示格式为24小时制，界面设计信息全面、人性化。通过主界面进入各个子界面。如测点监控界面、参数设置界面、趋势曲线界面、报警记录界面等。
2. 设备管理
（1）★冷链采集克隆：平台具备采集克隆功能，通过生成克隆采集释放正常采集，可实现模块绑定多个设备后的数据按照不同设备单独管理和存档。
（2）★更换冷链采集：支持随时对监测的冷链设备进行更换和新增，并保留被更换设备的历史数据。
（3）设备系统化管理：包含设备隶属关系、设备权限、设备类型、设备编号、设备位置、设备名称等信息的集中管理。能够实时展示设备当前温湿度情况、氧气浓度、二氧化碳浓度等运行状态和设备故障等信息。
（4）采集间隔设置：支持自定义正常采集频率和报警采集频率。参数设置界面，支持根据需要分别设定不同监测点的数据上传间隔，采集间隔支持1分钟到24小时，可单独设置超标后数据记录间隔。
（5）设备状态管理：冰箱设备出现问题时，平台可自由设置设备状态为维修或闲置，关闭温度记录或报警功能，满足管理需求。
3. 数据备份和还原
（1）平台具备数据存储功能，云数据存储时间至少10年。
（2）支持动态扩展，可根据用户存储时长需求动态配置。
（3）数据库需支持自动备份，数据库备份策略为全量备份和增量备份，并具备系统灾难恢复操作指导及相关备份程序，系统管理员可在系统崩溃时依此完成数据备份及还原工作。因软件自身缺陷造成系统无法正常运行时，免费提供系统升级和相应的服务。
4. 数据导出备份
（1）平台支持将全部设备历史数据导出至Excel或PDF文档中，也可导出设备运行曲线。
（2）★平台支持按照管理要求导出整点数据（整点时间可自定义），文件格式支持Excel和PDF。
（3）★平台支持按设备单独生成设备运行PDF报告，可记录设备基础信息、数据数量、最大值、最小值、平均值、MKT温度、报警次数、报警持续时间、详细数据记录、报警记录等信息。
（4）★订阅报告：平台可以按照日、周、月维度自动生成以上报告类型，并自动发送至客户电子邮箱中，实现自动电子备份。
5. 实时监控
（1）实时数据展示：平台具备接种单位所有设备温度等数据的实时监控一览功能，便于操作人员更加直观的查看了解。平台支持定时刷新和滚动展示，简化用户操作，便于快速了解最新运行状态。
（2）历史数据展示：系统支持多条件查询温湿度、液位等数据，支持数据列表显示和曲线显示，曲线显示具备显示报警超标线，缩放、按时间段查询等功能，界面友好，便于操作
（3）★数据分析：系统支持数据统计分析功能，可以选定某时间段内测点进行记录数据分析，至少包含最大值、最小值和平均值，方便从不同角度分析设备运行状态
（4）★平台可以汇总多条曲线在同一张图表上，以方便后期数据的查看以及对比
（5）★大屏展示（显示屏自备）：平台支持通过大屏汇总展示设备运行状态和监控。
6. 售后承诺​
（1）质保期限：自验收合格之日起，提供硬件3 年、软件8年的免费质保服务。质保期内，若因产品质量问题出现故障，公司应即刻响应，免费提供维修、零部件更换等服务。
（2）响应时间：收到售后需求后，公司应1小时内快速响应，硬件故障在3个工作日内派遣人员抵达现场，软件故障2小时内解决问题。​
（3）定期维护：
①由于该产品硬件结构简单，无需定期现场维护；
②针对软件及平台数据的维护，可提供全年不限次远程服务。
（4）技术支持：提供 7×24 小时远程技术服务，可随时通过电话、微信等方式与我方技术人员取得联系，我们将及时提供技术支持与解决方案。​
（5）配件供应：质保期结束后，公司仍将以优惠价格持续供应原厂配件，并提供优质有偿维修服务，确保贵院设备长期稳定运行。
（6）供货期：自合同签定之日起30日历天内，并根据贵方要求在指定地点进行安装、调试、验收等工作。

响应文件格式

1. 公司有效的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照复印件；
2.申请人法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书；
申请人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：       年        月          日 
经营期限：                 
姓名：         性别：         年龄：          职务             
系                      （申请人名称）的法定代表人。 
特此证明。 
申请人：                 （签字） 
        年        月         日 

	附：法定代表人身份证正面复印件




	附：法定代表人身份证背面复印件









法定代表人授权委托书
　　　本人          （姓名）系           （申请人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改        （填写项目名称）          招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。 
委托期限：             。 
代理人无转委托权。 

附：法定代表授权委托人身份证复印件


申请人：                     （签字） 
法定代表人：                 （签字） 
身份证号码：                         
委托代理人：                   （签字）
身份证号码：                       
           年        月          日 

	附：授权委托人身份证正面复印件



	附：授权委托人身份证背面复印件





注：若投标供应商法定代表人出席的只需提供法定代表人身份证明书

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；（格式自拟）
4.参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法、无违规违纪的书面声明；


无重大违法、无违规违纪书面声明
 
致：[采购单位/招标代理机构名称] 
我单位[投标人全称]，统一社会信用代码为[具体代码]，现参与贵方组织的[项目名称]（项目编号：[具体编号]）的投标活动。在此，郑重作出如下声明：
在参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中无任何重大违法记录，包括但不限于未因违法经营受到刑事处罚，未被责令停产停业、吊销许可证或者执照、未受到过行政机关认定的较大数额罚款等行政处罚 。同时，我单位内部管理规范，不存在任何违规违纪行为，无违反内部规章制度、行业准则及损害公共利益等情形。 
我单位保证上述声明内容真实、准确、完整。若存在隐瞒、虚假陈述等情况，愿意承担由此引发的一切法律责任，包括但不限于取消投标资格、中标无效，以及按照相关法律法规接受处罚，并赔偿因此给采购人、招标代理机构及其他相关方造成的全部损失。
 
特此声明！
 
投标人名称（加盖公章）：____________________
法定代表人/负责人（签字或盖章）：____________________
日期：______年____月____日

5.供应商在院内议价之日前未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”，采购人将按照以上条款对参与各供应商的信用信息进行查询，有不良记录的其院内议价将被拒绝。

6.报价表：需包含采购内容所列项目（格式自拟）。
[bookmark: _GoBack]7. 无围标串标行为的承诺函。

承诺函
腾冲市人民医院：
我公司（投标人名称）参加（项目名称、标段号）的投标活动，我公司承诺不存在以下情形：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
（八）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（九）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（十）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（十一）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（十二）不同投标人的投标文件相互混装；
若我公司存在上述情形，按无效响应文件处理；贵单位有权依照政府采购法及相关法律法规追究我公司法律责任，由此造成的经济损失由我公司承担。

★注：以上材料按要求签字、每页加盖公章并按顺序排版（本项目需提交装订成册纸质版（正本1本）及U盘（正本扫描件1份PDF格式）放置于密封袋并加盖公章。）
