附件1： 
           
	呼气分析仪技术参数

	序号
	参数内容
	是否为符合性条款
（双星号条款）
	是否为核心条款
（星号条款）

	1
	可测量方式：在线测量、潮气测量；具备成人和儿童模式选择
	否
	是

	2
	可测定参数：FeNO、CaNO、FnNO、sNO、FeCO（选配一氧化碳检测器时）
	否
	是

	3
	可联合检测：不同部位的一氧化氮浓度测定。既可单独测试，也可联合测试（包含双联检、三联检），提高了测试效率；离线采样可与鼻腔采样进行联合检测，且仅扣一次检测次数；
	是
	否

	4
	检测原理：电化学检测原理
	是
	否

	5
	分析时间：根据系统设置分为40s或70s
	是
	否

	6
	检测下限：NO:3 ppb,CO:2ppm（选配一氧化碳检测器时）
	否
	否

	7
	准确性（与标准配气的比较）：NO误差±3ppb或±10%,CO误差±2ppm或±10%（选配一氧化碳检测器时）；
	否
	是

	8
	重复性：相对偏差CV应在±15％内
	否
	是

	9
	稳定性：测量间隔在2.5小时内的浓度变化率小于±10％
	否
	是

	10
	呼气流速：50ml/s、200ml/s或其它流速客户可自选； 
	否
	是

	11
	呼气时间：10 秒（成人模式）；6 秒（儿童模式）
	否
	否

	12
	认证：NMPA认证
	否
	否

	13
	信息智能读取:可以自动读取用户信息，检测操作便捷;可提供患者管理与历史记录查看功能，便于医生管理患者回访及复诊。
	否
	否

	14
	语音提示功能:测试过程中吹气流速过低或过高均有语音提示功能，检测更加流程化、标准化;
	否
	否

	15
	多种动画模式可选，用户可根据喜好选择
	否
	否

	16
	主机系统软件集成数据管理软件和数据分析软件，软件无有效期限制终身免费升级
	否
	否

	17
	数据管理软件可自动生成报告，并可查询调取历史数据
	否
	否

	18
	屏显功能：13.3英寸大屏，触屏操作简洁快速；也可同步电脑操作。
	否
	否

	19
	打印功能：内嵌打印机，支持本机即刻打印测试结果;也支持外接打印机打印，适合批量检测报告打印。
	否
	否

	20
	电源：可内置电源，也可适配器供电
	否
	否

	21
	一氧化氮检测器：3年
	是
	是

	22
	一氧化氮检测器：具有单独注册证。有多种规格:300次、500次、800次、1000次、1500次、2000次
	是
	是





附件2：
评审办法（综合评分法）
	综合评分法：是指申请文件满足院内议价文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的申请人为成交候选申请人的评审方法。本项目评审细则详见下表。

	评审细则：

	分值构成：
总分：100分
报价部分：40分
技术和商务部分：60分

	序号
	分值
	评分因素
	评分标准

	





1
	[bookmark: _GoBack]




报价部分
（40分）
	设备报价
（30分）
	


[bookmark: OLE_LINK7]满足院内议价文件要求且设备价格报价最低的供应商报价为评标基准价，其设备价格分为满分。其他供应商的设备价格分统一按照公式计算：院内议价报价得分=（院内议价基准价/最后院内议价报价）×30分

	
	
	耗材报价
（10分）
	


满足院内议价文件要求且耗材价格报价最低的供应商报价为评标基准价，其耗材价格分为满分。其他供应商的耗材价格分统一按照公式计算：院内议价报价得分=（院内议价基准价/最后院内议价报价）×10分

	






2



	






技术和商务部分
（60分）


	
设备技术参数和功能要求
（40分）
	1.设备的“功能要求”及“技术参数要求”完全满足院内议价文件要求得满分40分。

2.设备的“功能要求”及“技术参数要求”中带“双星号条款”或“星号条款”为重要技术参数每负偏离1项扣2分，其余“功能要求”及“技术参数要求”每负偏离1项扣0.5分，扣完为止。

	
	
	质量承诺及保证措施
（6分）
	质保期满足院内议价文件要求（3年）的4分，增加一年加1分，满分6分。


	
	
	类似业绩
（4分）
	提供近三年类似项目业绩证明材料，每提供1项得2分，最高得4分。
（评分依据：提供合同关键页及项目的最终用户(医院)的验收单复印件作为证明材料。）

	
	
	
售后服务内容及响应时间（10分）

	响应时间短（24小时内响应并提供解决方案）、售后服务完善，得10分；响应时间和服务一般，得 6分；响应时间和服务较差得2分 。








附件3：   4.5首次报价表一览表（供应商除1份放置于响应文件外另自行准备至少3份用于二次报价。）
腾冲市人民医院                （标段：X）设备报价表
	公司名称（盖章）
	
	报名公司项目负责人
	
	联系电话/电子邮箱
	 

	设备名称
	
	设备品牌
	
	第一次报价（单价）
（人民币）
	元

	注册证名称及注册证号
	
	设备型号
	
	第二次报价（单价）
（人民币）
	     元     
签名/盖章 ：

	制造商
	
	国产/进口
	
	产品投入市场时间
	
	使用年限
（注册证或使用说明书为准）
	

	是否含有专用耗材/试剂
	
	专用耗材/试剂报价
	第一次
		
	第二次
	
签名/盖章 ：

	此报价
设备情况
	1、性能：
	2、配置：

	服务承诺：        原厂质保:       供货期：接医院通知后  日历天       维修响应时间：      维修到场时间：
维修时是否提供备用机：是    否    ，   日内提供             有  名常驻腾冲工程师，其中厂家工程师  名   
可提供的其他免费服务:

	同型号设备国内/省内
三级医院装机情况
	

	第二次服务承诺、质保、维修响应时间及其他情况补充说明：
                                                                                                         签名/盖章 ：


注：严禁修改表格，除第二次报价及第二次服务承诺、质保、维修响应时间及其他情况补充说明外请按要求逐项填写。                                                                                          


附件4：              响应材料格式提交模版

1. 供应商法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书
1.1法定代表人身份证明
申请人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：       年        月          日 
经营期限：                 
姓名：         性别：         年龄：          职务             
系                      （申请人名称）的法定代表人。 
特此证明。 
申请人：                 （电子盖章） 
        年        月         日 

	附：法定代表人身份证正面复印件




	附：法定代表人身份证背面复印件












[bookmark: _Toc1467862]




 1.2法定代表人授权委托书
　　　本人          （姓名）系           （申请人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（      填写项目名称                 ）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。 
委托期限：             。 
代理人无转委托权。 

附：法定代表授权委托人身份证复印件


申请人：                     （签字） 
法定代表人：                 （签字） 
身份证号码：                         
委托代理人：                   （签字）
身份证号码：                       
           年        月          日 

	附：授权委托人身份证正面复印件



	附：授权委托人身份证背面复印件





注：若投标供应商法定代表人出席的只需提供法定代表人身份证明书




2. 提供有效期内的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照。
2.1供应商须具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等（或“三证合一”的统一社会代码营业执照）证照原件的复印件。


2.2投标人根据自身情况提供以下任意一种证明材料即可。
（1）近三年内任意一年财务报表（须包含资产负债表、利润表、现金流量表）或审计报告，新成立不足一年的投标人可提供成立至今自身出具的财务报表(须包含资产负债表、利润表、现金流量表)，非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准；
（2）投标截止时间前三个月内基本账户银行出具的资信证明；
（3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）。


有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
2.3提供投标人2023年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月依法缴纳税收如税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件（依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立不足三个月的投标人提供情况说明）。


2.4提供投标人2023年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款情况证明复印件（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立不足三个月的还未办理社保的投标人提供情况说明）。


2.5提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺。
具有履行合同所必需的产品和专业技术能力，能满足本项目的供货和服务并提供相关证明材料或声明函。






2.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及违规违纪行为。

2.6.1提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及违规违纪行为的书面声明。
致：[采购单位名称]

我单位[投标人全称]，统一社会信用代码为[具体代码]，现参与贵方组织的[项目名称]（项目编号：[具体编号]）的投标活动。在此，郑重作出如下声明：
 
在参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中无任何重大违法记录，包括但不限于未因违法经营受到刑事处罚，未被责令停产停业、吊销许可证或者执照、未受到过行政机关认定的较大数额罚款等行政处罚 。同时，我单位内部管理规范，不存在任何违规违纪行为，无违反内部规章制度、行业准则及损害公共利益等情形。
 
我单位保证上述声明内容真实、准确、完整。若存在隐瞒、虚假陈述等情况，愿意承担由此引发的一切法律责任，包括但不限于取消投标资格、中标无效，以及按照相关法律法规接受处罚，并赔偿因此给采购人及其他相关方造成的全部损失。
 
特此声明！
投标人名称（加盖公章）：____________________
法定代表人/负责人（签字或盖章）：____________________
日期：______年____月____日


2.7供应商在院内议价之日前未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”，采购人将按照以上条款对参与各供应商的信用信息进行查询，有不良记录的其院内议价将被拒绝。


3. 投标人资质证明材料：
投标人所投产品为医疗器械的，投标人若为产品制造商的须具备相关部门核发的有效期内的医疗器械生产许可证；投标人若为产品销售代理商的，应具备相关部门核发的有效期内的医疗器械经营许可证/备案凭证（投标人根据拟供产品所属医疗器械分类情况提供相应资质证件，其经营范围须覆盖拟供产品所属医疗器械类别），并提供设备生产厂家的有效期内的医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)；同时根据医疗器械实际情况对应提供医疗器械产品注册证/医疗器械备案凭证（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理部门《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须符合《医疗器械监督管理条例》的要求，并提供真实的证明材料。如国家另有规定，则适用其规定。其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求，但需提供相关证明材料或情况说明）。
注：
①所投产品为医疗器械的，请投标人按招标文件要求提供相关医疗器械的资质证明材料(若所投产品不属于医疗器械的，投标人请自行说明)。
②根据《医疗器械经营监督管理办法》(国家市场监督管理总局令第54号)规定，医疗器械注册人、备案人在其住所或者生产地址销售其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合规定的经营条件(如投标人符合该条规定的要求，可自行说明情况或提供承诺函);在其他场所贮存并销售医疗器械的，应当按照规定办理医疗器械经营许可或者备案。

4. 技术部分：
4.1技术偏离表：
	序号
	设备名称
	采购技术要求
	响应技术要求
	偏离情况
	技术参数出现偏离的技术原因以及涉及产品对应技术参数的技术材料所在位置（响应文件页码，并请在产品技术材料中进行圈注）

	
	
	
	
	
	


4.1.1供应商需在响应文件中列出参数逐条说明是否满足要求，是否偏离，并提供证明材料。

4.2产品技术资料，含产品彩页、产品说明书等。

4.3产品质量保证及售后服务承诺。

4.4供应商认为须提供的其他材料。



5.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（如有）。
[bookmark: _Toc9923][bookmark: _Toc7334][bookmark: _Toc12278]中小企业声明函（如有）
本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 （2020） 46 号）的规定， 本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员          人， 营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）
……
以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责任人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（签字或盖章）：                        
投标供应商代表签字：                           
日期：   年   月   日
1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
















小微企业货物明细表（若有）

	序号
	货物名称
	制造商
	制造商企业规模
（微型/小型/中型/大型/）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：本表只填写属于小微企业生产的产品，不属于小微企业的产品不需要填写。

公司名称(盖公章)：______                         
法定代表人或委托代理人（签名）：                      
日期：______年_____月_____日
[bookmark: _Toc27763][bookmark: _Toc25914][bookmark: _Toc8849][bookmark: _Toc12194][bookmark: _Toc26663][bookmark: _Toc6320]
残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加的            单位的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包含使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标供应商（签字或盖章）：                           
投标供应商代表签字：                              
日期：   年   月   日








[bookmark: _Toc26397][bookmark: _Toc8907][bookmark: _Toc24071]






监狱企业的证明文件（如有）
说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。




投标供应商（签字或盖章）：                        
投标供应商代表签字：                           
日期：   年   月   日












6.无串通行为的承诺函
承诺函
腾冲市人民医院：
我公司（投标人名称）参加（项目名称、标段号）的投标活动，我公司承诺不存在以下情形：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
（八）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（九）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（十）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（十一）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（十二）不同投标人的投标文件相互混装；
若我公司存在上述情形，按无效响应文件处理；贵单位有权依照政府采购法及相关法律法规追究我公司法律责任，由此造成的经济损失由我公司承担。








